  Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

DZP.262.174.2017
Zestawienie parametrów technicznych opisujących przedmiot zamówienia i podlegających ocenie
	L.p.
	Dane ogólne
	Parametr oferowany

(wypełnić)

	1.
	Producent
	

	2.
	Nazwa, typ i model
	

	3.
	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2017
	


	L.p.
	Parametr / Warunek
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Parametr oferowany

	1.
	1 a) Myjnia dezynfektor basenów , kaczek, pojemników na mocz, misek na wydaliny i wydzieliny pochodzenia ludzkiego posiadająca następujące fazy procesu:
	Tak
	Bez punktacji
	

	
	1 b) opróżnianie
	Tak
	Bez punktacji
	

	
	1 c) mycie
	Tak
	Bez punktacji
	

	
	1 d)  dezynfekcja termiczna
	Tak
	Bez punktacji
	

	
	1 e) schładzanie i suszenie nawiewowe powietrzem filtrowanym, skroplona para odprowadzona do kanalizacji
	Tak
	Bez punktacji
	

	
	1 f)  Brak wydzielania pary do pomieszczenia podczas wszystkich etapów procesu oraz po jego zakończeniu i otwarciu drzwi komory
	Tak
	Bez punktacji
	

	2.
	2 a) Urządzenie wyposażone w elektroniczny sterownik procesu.
	Tak
	Bez punktacji
	


	
	2 b) elektroniczny wyświetlacz komunikatów w języku polskim, informujący o :

- typie programu

- fazach przebiegającego procesu
- zakończeniu programu - sygnalizowane akustycznie i optycznie
- wartości A0

- usterkach oraz ich kodach poprzez sygnał akustyczny i optyczny
	Tak
	Bez punktacji
	

	3.
	Urządzenie wolnostojące w skład którego wchodzi komora mycia, wytwornica pary i drzwi komory- elementy te wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) lub AISI 304 (1.4301)
	Tak
	Bez punktacji
	

	4.
	Komora mycia bez spoin
	Tak
	Bez punktacji
	

	5
	Obudowa myjni oraz rama, panele zewnętrzne myjni wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo
	Tak/ Nie
	Tak- 3 pkt

Nie - 0 pkt
	

	6.
	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem podczas trwania całego procesu
	Tak
	Bez punktacji
	

	7.
	Załadunek maszyny od frontu
	Tak
	Bez punktacji
	

	8.
	Dolna krawędź drzwi komory na wysokości min. 500 mm w celu wygodnego załadunku i rozładunku
	Tak
	Bez punktacji
	

	9.
	Wymiary myjni:

Szerokość max: 600mm,

głębokość max: 700mm

wysokość max: 1.800mm
	Tak
	Bez punktacji
	

	10.
	Przyłącze wody ciepłej i zimnej 1/2’’ lub ¾”
	Tak
	Bez punktacji
	

	11.
	Zasilanie elektryczne trójfazowe 3 x 230V/400V 50Hz
	Tak
	Bez punktacji
	

	12.
	Odpływ fi 110 lub fi 100 z syfonem i możliwością podłączenia do kanalizacji w podłodze lub ścianie
	Tak
	Bez punktacji
	

	13.
	Urządzenie z własną wytwornicą pary ogrzewaną elektrycznie
	Tak
	Bez punktacji
	

	14.
	Komora mycia o zaokrąglonych narożach i ukośnych ścianach zapewniająca właściwe oczyszczanie i dezynfekcję
	Tak
	Bez punktacji
	

	15.
	Drzwi komory z uszczelnieniami zapewniające paroszczelność z izolacją termiczną i dźwiękową
	Tak
	Bez punktacji
	

	16.
	Czas pełnego procesu mycia podstawowego nie dłuższy niż 20 min
	Tak
	Wartość graniczna 0 pkt. Wartość najmniejsza- 10 pkt pozostałe proporcjonalnie
	

	17.
	Praca urządzenia zapewniająca mycie przy ciśnieniu wody w instalacji budynku w zakresie od 2 bar do 6 bar
	Tak
	Bez punktacji
	

	18.
	Komunikaty w języku polskim
	Tak
	Bez punktacji
	

	19.
	Budowa i praca urządzenia zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-3 i PN-EN ISO 15883-1. wraz z późniejszymi zmianami
	Tak
	Bez punktacji
	

	20.
	Stopień ochrony IPX4
	Tak
	Bez punktacji
	

	21.
	Automatyczne dozowanie środka płucząco - odkamieniającego
	Tak
	Bez punktacji
	

	22.
	Natężenie dźwięku emitowane przez urządzenie max. 60 dB
	Tak
	Bez punktacji
	

	23.
	Pojemność ładowności myjni: min 1 basen z pokrywką + 1 kaczka lub min 3 kaczki
	Tak
	Bez punktacji
	

	24.
	Komplet uchwytów (koszy) umożliwiających mycie naczyń szpitalnych tj. basenów, kaczek, misek i pojemników do zbiórki moczu (tzw. „tulipan”) będących na wyposażeniu u Zamawiającego
	Tak
	Bez punktacji
	

	25.
	Możliwość wyjęcia uchwytów (koszy) bez użycia narzędzi przez personel Szpitala

	Tak
	Bez punktacji
	

	26.
	Konstrukcja uchwytów zapobiegająca wylewaniu  nieczystości
	Tak
	Bez punktacji
	

	27.
	Wymiary naczyń sanitarnych wchodzących do myjni-dezynfektorów
	
	
	

	
	27 a) basen: długość całkowita z rękojeścią 57cm, szerokość 30cm wysokość 15cm,
	Tak
	Bez punktacji
	

	
	27 b) miska: średnica 40cm, wysokość 15cm
	Tak
	Bez punktacji
	

	
	27 c) pojemnik do zbiórki moczu: pojemność 2,5 l, średnica 18cm, wysokość 17cm
	Tak
	Bez punktacji
	

	28

	Wbudowane wysokociśnieniowe dysze min 9 sztuk w tym min 2 sztuki dysz obrotowych umieszczone w najbardziej newralgicznych miejscach komory, zapewniające najlepsze efekty mycia niezależnie od zmian ciśnienia wody, bez ramion myjących.
	Tak
	Bez punktacji
	

	29.
	Możliwość uzyskania współczynnika dezynfekcji termicznej A0 w zakresie minimum od 60 do 3000. (Dopuszczony współczynnik powyżej 3000)
	Tak
	Wartość graniczna - 0 pkt. Wartość maksymalna -10 pkt
Pozostałe proporcjonalnie


	

	30.
	Wbudowana szafka na środek myjący oraz środek płucząco - odkamieniający w pojemnikach 5 litrowych
	Tak
	Bez punktacji
	

	31.
	Urządzenie z potwierdzoną przez niezależną instytucję naukowo- badawczą skutecznością eliminacji Clostridium Difrficile. (Do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnieniu wymogu. Dokument potwierdzający dostarczyć wraz z dostawą.)
	Tak
	Bez punktacji
	

	32.
	Kolorowy graficzno - tekstowy wyświetlacz umieszczony na gładkim panelu sterującym z przyciskami wyboru programów.
	Tak/ Nie
	Tak- 5 pkt

Nie- 0 pkt
	

	33.
	Archiwizacja parametrów pracy myjni - minimum ostatnich 1 000 cykli (możliwość odczytu danych na komputerze poprzez port USB/ bluetooth)- podać ilość archiwizowanych cykli

	Tak/ Nie
	Tak (1000 cykli ) – 3 pkt.

Tak – (Wartość maksymalna) -10 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie

Nie - 0 pkt.
	

	34.
	Automatyczne dozowanie środka myjącego
	Tak/ Nie
	Tak- 5 pkt

Nie- 0 pkt
	

	35.
	Wyposażenie drzwi w bezobsługową uszczelkę wykonaną z trwałego silikonu
	Tak / Nie
	Tak- 5 pkt

Nie - 0 pkt
	

	36.
	Możliwość wyboru środków chemicznych ogólnodostępnych przeznaczonych do myjni dezynfektorów
	Tak / Nie
	Tak - 10 pkt

Nie - 0 pkt,                                            W przypadku odpowiedzi „Nie”, należy podać zalecane przez producenta środki
	

	37.
	Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania – program krótki, standardowy, intensywny
	Tak
	Bez punktacji
	

	38.
	Urządzenie posiadające certyfikat CE
	Tak
	Bez punktacji
	

	39.
	System automatycznej samodezynfekcji w przypadku przestoju urządzeń przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu.
	Tak/ Nie
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt
	

	40.
	System dysz ciśnieniowych sterowanych sekwencyjnie poprzez elektrozawory
	Tak/ Nie
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt
	

	41.
	System całkowitego opróżniania instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia I dezynfekcji
	Tak/ Nie
	Tak- 10 pkt

Nie- 0 pkt
	


UWAGA!

Jeśli w rubryce „Parametr wymagany” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Niewypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” w ww. zakresie będzie rozumiane jako niespełnienie parametrów. Niespełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
Jeśli w rubryce „Parametr oceniany” jest  ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”, wraz z opisem. W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.
                                                                                                           .......................................................

                                                                                                               (Podpis Wykonawcy)
PAGE  
2

