 Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

DZP.262.174.2017
Zestawienie parametrów technicznych opisujących przedmiot zamówienia
	L.p.
	Dane ogólne
	Parametr oferowany

(wypełnić)

	1.
	Producent
	

	2.
	Nazwa, typ i model
	

	3.
	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2017
	


	L.p.
	Parametr / Warunek
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

(wypełnić)

	1.
	Myjnia dezynfektor basenów , kaczek, pojemników na mocz, misek na wydaliny i wydzieliny pochodzenia ludzkiego posiadająca następujące fazy procesu:
	TAK
	

	
	opróżnianie
	TAK
	

	
	mycie
	TAK
	

	
	dezynfekcja termiczna 
	TAK
	

	
	schładzanie i suszenie nawiewowe
	TAK
	

	
	Brak wydzielania pary do pomieszczenia podczas wszystkich etapów procesu oraz po jego zakończeniu i otwarciu drzwi komory
	TAK
	

	2.
	Sygnalizacja lub komunikat zakończenia pełnego procesu
	TAK
	

	3.
	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem podczas trwania całego procesu
	TAK
	

	4.
	Urządzenie wolnostojące w skład którego wchodzi:  komora mycia, wytwornica pary i drzwi komory –  elementy te wykonane ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	5.
	Załadunek maszyny od frontu
	TAK
	

	6.
	Szerokość max: 600mm, głębokość max: 700mm wysokość max: 1.800mm
	TAK
	

	7.
	Przyłącze wody ciepłej i zimnej 1/2’’ lub ¾”
	TAK
	

	8.
	Zasilanie elektryczne trójfazowe 3 x 230V/400V 50Hz
	TAK
	

	9.
	Odpływ ( 110 lub ( 100 z syfonem i możliwością podłączenia do kanalizacji w podłodze lub ścianie
	TAK
	

	10.
	Urządzenie z własną wytwornicą pary ogrzewaną elektrycznie
	TAK
	

	11.
	Komora mycia o zaokrąglonych narożach i ukośnych ścianach zapewniająca właściwe oczyszczanie i dezynfekcję
	TAK
	

	12.
	Drzwi komory z uszczelnieniami zapewniające paroszczelność z  izolacją termiczną i dźwiękową,  
	TAK
	

	13.
	Konstrukcja uchwytów zapobiegająca wylewaniu nieczystości poza komorę mycia
	TAK
	

	14.
	Czas pełnego procesu mycia nie dłuższy niż 15min
	TAK
	

	15.
	Praca urządzenia zapewniająca mycie przy ciśnieniu wody w instalacji budynku w zakresie od 2 bar do 6 bar
	TAK
	

	16.
	Komunikaty w języku polskim
	TAK
	

	17.
	Budowa i praca urządzenia zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-3 i PN-EN ISO 15883-1. 
	TAK
	

	18.
	Stopień ochrony IPX4
	TAK
	

	19.
	Dozowanie środka myjącego (detergentu) oraz dozowanie środka odkamieniającego zapewnione w sposób automatyczny (2 dozowniki)
	TAK
	

	20.
	Natężenie dźwięku emitowane przez urządzenie max. 60 dB
	TAK
	

	21.
	Dostęp do części zamiennych przez 10 lat od daty produkcji 
	TAK
	

	22.
	Pojemność ładowności myjni: min 1 basen z pokrywką + 1 kaczka lub min 3 kaczki
	TAK
	

	23.
	Komplet uchwytów (koszy) umożliwiających mycie naczyń szpitalnych tj. basenów, kaczek, misek i pojemników do zbiórki moczu (tzw. „tulipan”) będących na wyposażeniu u Zamawiającego
	TAK
	

	24.
	Możliwość wyjęcia uchwytów (kosza) bez użycia narzędzi
	TAK
	

	25.
	Wymiary naczyń sanitarnych wchodzących do myjni-dezynfektorów 
	TAK
	

	
	basen: długość całkowita z rękojeścią 57cm, szerokość 30cm wysokość 15cm,
	TAK
	

	
	miska: średnica 40cm, wysokość 15cm
	TAK
	

	
	pojemnik do zbiórki moczu: pojemność 2,5 l, średnica 18cm, wysokość 17cm
	TAK
	

	26.
	Urządzenie wyposażone w elektroniczny sterownik procesu oraz wyświetlacz informujący:
	TAK
	

	
	o przebiegającym procesie, 
	TAK
	

	
	usterkach
	TAK
	


UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

· nie spełnienie któregokolwiek wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty,                                                                                                      

.............................................










podpis i pieczątka imienna osoby 










upoważnionej do reprezentowania firmy

PAGE  
2

