                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 3 do Formularza oferty
DZP.262.82.2018
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

PAKIET NR 5
Parametry techniczne – Zamrażarka szt. 2    
Producent/Firma ……………………………………..
Typ, model ……………………………………………
Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

	L.p
	Opis parametrów technicznych
	Parametr wymagany/

oceniany
	Parametr oferowany opisać

	1. 
	Zamrażarka laboratoryjna  szt.1
	Tak
	

	2. 
	Do przechowywania próbek krwi oraz odczynników diagnostycznych dedykowane dla profesjonalnego użytkownika, do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej i placówkach badawczych.
	Tak
	

	3. 
	Zakres temperaturowy urządzenia co najmniej -10 do -35°C
	Tak
	

	4. 
	Metoda odszraniania automatyczna
	Tak
	

	5. 
	System chłodzenia automatyczny
	Tak
	

	6. 
	Sterowanie elektroniczne
	Tak
	

	7. 
	Wskaźnik temperaturowy zewnętrzny
	Tak
	

	8. 
	Alarm optyczny i akustyczny
	Tak
	

	9. 
	Szuflady w zamrażarce min 10
	Tak
	

	10. 
	Wyposażona w kosze i półki – kosze min.2 szt. wykonane ze stali nierdzewnej  lub tworzywa sztucznego, półki min.5 szt.
	Tak
	

	11. 
	Zamek w wyposażeniu
	Tak
	

	12. 
	Zamrażarka wyposażona w rolki
	Tak/Nie

Tak - 10 pkt

Nie - 0 pkt
	

	13. 
	Pojemność minimalna  netto 330 l
	Tak
	

	14. 
	Zamrażarka z wewnętrzną antybakteryjną powłoką 
	Tak/Nie

Tak - 10 pkt

Nie - 0 pkt
	


Producent/Firma ……………………………………..

Typ, model ……………………………………………

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

	L.p
	Opis parametrów technicznych
	Parametr wymagany/

oceniany
	Parametr oferowany opisać

	1. 
	Zamrażarka laboratoryjna  szt.1
	Tak
	

	2. 
	Do przechowywania próbek krwi oraz odczynników diagnostycznych dedykowane dla profesjonalnego użytkownika, do stosowania w Zakładach Opieki zdrowotnej i placówkach badawczych.
	Tak
	

	3. 
	Zakres temperaturowy urządzenia co najmniej -10 do -30°C
	Tak
	

	4. 
	Pojemność minimalna  netto 220 l
	Tak
	

	5. 
	Wyposażona w co najmniej 4 półki
	Tak
	

	6. 
	Metoda odszraniania automatyczna
	Tak
	

	7. 
	Dokładność regulacji odczytu i wyświetlania  min 0,1 °C
	Tak
	

	8. 
	System chłodzenia automatyczny
	Tak
	

	9. 
	Wskaźnik temperaturowy zewnętrzny z czytelnym wyświetlaczem cyfrowym
	Tak
	

	10. 
	Zamek w wyposażeniu
	Tak
	

	11. 
	Wyposażona w temperaturowy czujnik bezprzewodowy kompatybilny do systemu Efento
	Tak
	

	12. 
	Alarm optyczny i akustyczny wskazujący: wysoką i niską temperaturę, uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzenie czujników
	Tak
	

	13. 
	Drzwi pełne z systemem automatycznego domykania, wyposażone w uszczelkę magnetyczną
	Tak
	

	14. 
	Wnętrze - komora wykonana ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	15. 
	Zamrażarka z wewnętrzną antybakteryjną powłoką 
	Tak/Nie

Tak - 10 pkt
Nie - 0 pkt
	

	16. 
	Sterowanie elektroniczne, sterownik wyświetlający komunikaty w języku polskim. Panel sterowniczy z cyfrowym wyświetlaczem temperatury pokazującym menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę oraz komunikaty
	Tak
	

	17. 
	Zamrażarka wyposażona w rolki
	Tak/Nie

Tak - 10 pkt
Nie - 0 pkt
	

	18. 
	Filtr RFI (przeciwzakłóceniowy)
	Tak
	

	19. 
	Zintegrowany ze sterownikiem rejestrator danych o temperaturze i alarmach z ostatnich 30 dni oraz port USB umożliwiający zgranie danych temperaturowych na komputer
	Tak
	


UWAGA: 

· Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY ” wraz z opisem. Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty. 

· Jeśli w rubryce „PARAMETR WYMAGANY/OCENIANY” jest MOŻLIWOŚĆ WYBORU odpowiedzi „TAK / NIE” – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’’, wraz z opisem.

       W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

                                                                                                            .......................................................

                                                                                                               (Podpis Wykonawcy)

PAGE  
2

