                                                                                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 3 do Formularza oferty
DZP.262.160.2018
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

PAKIET NR 2

Parametry techniczne – Lodówka z systemem do monitorowania temperatury  szt.6                                

Producent/Firma………….

Typ, model……………….

Rok produkcji  2018 (sprzęt fabrycznie nowy)

	L.p
	Opis parametrów technicznych
	Parametr wymagany/

Oceniany
TAK/NIE
	Parametr oferowany opisać

	1. 
	Lodówka z systemem do monitorowania temperatury  szt.6                                
	Tak
	

	2. 
	Lodówka do przechowywania próbek krwi/materiału biologicznego oraz odczynników  do stosowania w Zakładach Opieki zdrowotnej i placówkach badawczych.
	Tak
	

	3. 
	Zakres temperaturowy urządzenia min. +2 do +12°C
	Tak
	

	4. 
	Pojemność minimalna netto 90 litrów
	Tak
	

	5. 
	Chłodzenie wentylacyjne
	Tak
	

	6. 
	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, blachy zewnętrzne pokryte powłoką antykorozyjną
	Tak
	

	7. 
	Drzwi przeszklone (podwójna izolacja) z systemem automatycznego domykania
	Tak
	

	8. 
	Zamek drzwi z kluczem
	Tak
	

	9. 
	W komorze chłodniczej min 3 półki
	Tak
	

	10. 
	Automatyczne rozmrażanie
	Tak
	

	11. 
	Mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz cyfrowy pokazujący menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną,
	Tak
	

	12. 
	Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące na: zbyt wysoką/niską temperaturę, uchylenie drzwi, uszkodzenie czujników
	Tak
	

	13. 
	Nóżki w postaci kółek z hamulcami
	Tak
	

	14. 
	Wbudowany rejestrator temperatury z systemem do monitorowania temperatury- możliwość zgrywania danych na nośnik zewnętrzny
	Tak
	

	15. 
	Automatyczne włączanie światła
	Tak
	

	                Opis parametrów technicznych podlegających ocenie

	16. 
	Menu sterownika w języku polskim
	Tak/Nie

Tak- 10 pkt ,

 Nie -0 pkt
	

	17. 
	Ręczne włączanie światła
	Tak/Nie

Tak- 10 pkt ,

 Nie -0 pkt
	


UWAGA!: 

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’. 

W przypadku niewypełnienia tabeli w ww. zakresie Wykonawca otrzyma 0 pkt.
                                                                                                        .......................................................

                                                                                                               (Podpis Wykonawcy)      
PAGE  

